关于放射类设备稳定性及状态检测服务采购项目的澄清公告

潜在供应商：

关于放射类设备稳定性及状态检测服务项目（项目编号: 2023ZB063）的采购文件做如下澄清：

采购文件第二篇  项目技术（质量）需求“功能及技术要求”对第6-11页部分内容作出修改，修改后为：

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 设备厂家、型号 | 使用科室 | 设备数量（台） | 检测类型 | 依据标准 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器及治疗系统 | 英国医科达 SYNERGY | 放疗中心 | 1 | 状态检测 | WS674-2020医用电子直线加速器质量控制检测规范 GB 15213-2016 医用电子加速器性能和试验方法 | 1年 |
| 2 | X线模拟定位机 | 荷兰核通 Simulix-Evolution | 放疗中心 | 1 | 状态检测 | GB/T 17856-1999放射治疗模拟机性能和试验方法 WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 1年 |
| 3 | 单光子发射型计算机断层显像装置SPECT/CT | 西门子 SymbiaT2 | 核医学科 | 1 | 状态检测、稳定性检测 | ws 523-2019《伽马照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 稳定性检测：按前述相关标准执行 |
| 4 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Instrum entarium Dental OP300-1 | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 5 | 牙科X射线机 | 法国锐珂 CS2100 | 口腔科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 6 | 移动式C形臂X射线机 | 西门子 Cios Select S1 | 手术室、骨科脊柱、骨科关节、骨科创伤 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 7 | 骨科移动式X光机C型臂 | 西门子 SIREMOBIL Compact | 手术室、骨科脊柱、骨科关节、骨科创伤 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 8 | 多功能数字化X线透视摄影系统（胃肠机） | 岛津 SOMIALVISIONG4 | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 9 | 数字减影血管造影系统 （DSA） | 美国GE INNOVA3100-IQ | 导管室 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 10 | 医用血管造影X射线机 （DSA） | 岛津 Trinias（F12） | 导管室 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 11 | 数字X射线摄影系统（DR） | 岛津 RADspeed Pro 50 | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 12 | 双板数字X射线摄影系统（DR） | 岛津 RADspeed D-fit | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 13 | 医用数字化X射线摄影装置系统(DR) | 西门子 VX PLUS | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 14 | 全数字化平板乳腺X射线机（乳腺DR） | 美国GE Senographe DS | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 15 | 移动式数字摄影X线系统（移动DR） | 岛津 MUX-200D | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 16 | 移动式数字摄影X线系统（移动DR） | 岛津 MUX-200D | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 17 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 飞利浦 Brilliance iCT | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 18 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 西门子 SOMATOM go.Top | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 19 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 上海联影 uCT 710 | 放射科 | 1 | 状态检测 | WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 20 | 移动式C形臂X线机（未入账） | 北京通用医疗电器华伦医疗设备有限公司 OEC One FCD | 新装、手术室、骨科脊柱、骨科关节、骨科创伤使用 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 21 | 移动式C形臂X线机（未入账） | 北京通用医疗电器华伦医疗设备有限公司 OEC One FCD | 新装、未入账 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 22 | X射线计算机体层摄影设备（CT）（未入账） | 上海联影医疗科技股份有限公司 UCT 860 | 放射科，未入账 | 1 | 状态检测 | WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 23 | X射线计算机体层摄影设备（CT）（未入账） | 上海联影医疗科技股份有限公司 UCT 710 | 应急医院 | 1 | 状态检测 | WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 24 | X射线计算机体层摄影设备（CT）（未入账） | 上海联影医疗科技股份有限公司 UCT 780 | 应急医院 | 1 | 状态检测 | WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 25 | 医用数字化X射线摄影装置系统(DR) | 柯尼卡美能达 AeroDRC80 | 应急医院 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 26 | 移动式数字摄影X线系统（移动DR） | 迈瑞 MobiEye750 | 应急医院 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |
| 27 | 数字减影血管造影系统 （DSA） | 北京通用医疗电器华伦医疗设备有限公司Optima IGS Plus | 应急医院 | 1 | 状态检测 | WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | 状态检测：1年 |

- 检测需求

- 检测单位须按照上表的“检测类型”中的要求开展状态和稳定性检测；检测单位应具有甲级《放射卫生技术服务机构资质证书》并提供证书编号。

- 检测过程、检测环境、检测方法、所使用的检测工具、等均必须符合上表“依据标准”中所示卫生行业标准的内容，检测报告中必须完整清晰地罗列所检测的各项参数指标。若检测不符合相关标准引起医院被监管单位处罚，造成的损失由检测单位承担。

- 各设备具体需要执行的检测项目和附加要求如下：

a.直线加速器及治疗系统（项目序号1）：

状态检测：根据《WS674-2020医用电子直线加速器质量控制检测规范 附录C：设备质量控制检测项目及技术要求》和《 GB 15213-2016 医用电子加速器性能和试验方法》规定的“状态检测”中的全部项目完成检测，周期为1年。

b.X线模拟定位机（项目序号2）：

状态检测：按照《GB/T 17856-1999放射治疗模拟机性能和试验方法》中的检测条件、步骤、方法，对设备进行检测；另外,还须按照WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范 规范性附录B:表B.1：X射线透视设备的检测项目及技术要求》中规定的项目对设备进行状态检测，周期为1年，具体项目可参考但不限于下表，以GB/T 17856-1999和WS76-2020标准的规定为准：

| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 状态检测 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透视受检者入射体 表空气比释动能率 典型值/(mGy/min) | 直接荧光屏透视设备， 水 模 | ≤50.0 |
|  |  | 非直接荧光屏透视设备， 水模 | ≤25.0 |
| 2 | 透视受检者入射体 表空气比释动能率 最大值/(mGy/min) | 水模， 2 mm 铅板 |  |
|  |  | 水模， 2 mm 铅板，高剂量 率模式 |  |
| 3 | 高对比度分辨力 | 直接荧光屏透视设备 | ≥0.6 lp/mm |
|  |  | 影像增强器透视设备 | ≥0.6 lp/mm |
|  |  | 平板透视设备 | 见标准 WS76-2020 |
| 4 | 低对比度分辨力 | 低对比度分辨力检测模 体， 观察直径 7 mm~ 11 mm 的一组细节 | ≤4.0% |
| 5 | 入射屏前空气比释 动能率 | 影像增强器透视设备 | 见标准 WS76-2020 |
|  |  | 平板透视设备 | 见标准 WS76-2020 |
| 6 | 自动亮度控制 | 亮度法 | ±15% b |
| 7 | 透视防护区检测平 面上周围剂量当量 率/( μSv/h) | 直接荧光屏透视设备（立 位） | ≤50.0 |
|  |  | 直接荧光屏透视设备（卧 位） | ≤150.0 |
|  |  | 非直接荧光屏透视设备 | ≤400.0 |

c. 单光子发射型计算机断层显像装置SPECT/CT（项目序号：3）：

状态检测：根据ws 523-2019《伽马照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 附录A质量控制检测项目与技术要求》规定的“状态检测”中的全部项目完成检测，其周期为1年；

稳定性检测：根据ws 523-2019《伽马照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范 附录A质量控制检测项目与技术要求》中规定的“稳定性检测”的项目，除第一项“固有均匀性”不检测外，其余项目均须完成检测，周期按照上述标准规定执行。

d.医用X射线诊断设备类（项目序号4-16，20、21、25-27：牙科X线设备、DR、胃肠机、DSA、C型臂、移动DR等设备）

根据WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》中规定的检测条件、方法等进行状态检测，根据具体设备类别，其分类检测项目参考但不仅限于下表，以WS76-2020规定的内容为准：

| DSA | DR | 全数字化平板乳腺X射线机（乳腺DR） | 胃肠机 | 移动dr | C形臂 | 牙科X射线设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - X射线透视设备通用检测项目 - DSA设备专用检测项目 | X射线摄影设备通用检测项目、DR设备专用检测项目 | - 乳腺X射线摄影设备通用检测项目 - 乳腺DR专用检测项目 | - X射线透视设备通用检测项目 - X射线摄影设备通用检测项目 | X射线摄影设备通用检测项目、DR设备专用检测项目 | X射线透视设备通用检测项目 | 牙科X射线设备质量控制检测项目 |

上表中各分项检测项目的具体要求均须按照WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》规范性附录中对应的内容执行，状态检测的周期为1年。

e. X射线计算机体层摄影设备（CT）（项目序号17-19、22-24）

状态检测：根据WS 519—2019 《X射线计算机体层摄影质量控制检测规范 附录A ：CT质量控制检测项目与技术要求》规定的“状态检测”中的全部项目完成检测，其周期为1年。

- 其他要求和注意事项

- 放疗中心的医用直线加速器及治疗系统、X线模拟定位机（项目序号1、2）本次只需委托第三方检测单位进行状态检测，稳定性检测由放疗中心自行完成（上文技术参数中有体现）；

- 核医学科SPECT/CT（项目序号3）的稳定性检测中，项目“ 固有均匀性”由核医学科自行检测，其他项目委托第三方检测单位完成。状态检测中的全部项目均需委托第三方检测单位完成（上文技术参数中有体现）

- 本次招标服务期为1年。

- 以上所有设备检测项目以实际检测的设备台数进行结算，但需在投标时把每个设备的状态和性能检测进行分项报价。

重庆医科大学附属永川医院采购办

咨询电话：85385105

2023年7月24日