**重庆医科大学附属永川医院**

**采购公告**

**项目号：2025ZBYJ002**

| 项目名称 | **显微镜病理成像装置（病理科）** | 采购方式 | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 | 联系人 | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |
| 报名及递交资质时限 | **2025年2月13日00：00至2025年2月17日24：00** |
| 递交方式 | **请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料）** |
| 项目采购时间 | 待定 |
| 采购品目 | **备注：第三次** |
| 显微镜病理成像装置 | 购买设备数量：1套 | 单套预算为0.25万元/套 | 总预算为0.25万元 |
| 供 应 商 资 格 要 求 | （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；资质要求：响应公司资质1、营业执照三证合一（副本）2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。**需提供最新三证合一的资质复印件。****需提供最新三证合一的资质复印件。****附件1：显微镜病理成像装置的功能及技术要求、商务需求****附件2: 报价单参考模板****附件3：技术/商务偏离表****特别说明：****特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。****报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄）** |

**附件1：**

**显微镜病理成像装置的功能及技术要求、商务需求**

1. **设备清单表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| 1 | 显微镜病理成像装置 | 套 | 1 | **适用于BX43共览装置** |

**二、设备功能及技术需求**

1.功能用途：用于病理诊断用。

2.具体技术需求

（1）图像传感器：APTINA MT9P001 CMOS（彩色）。

（2）扫描模式：Progressive逐行扫描。

（3）有效分辨率：≥2592 x 1944 (Approx.5,040,000 Pixels)。

（4）传感器尺寸：≥1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V)。

（5）像素尺寸：≤2.2μm x 2.2μm。

（6）灵敏度：0.53v/lux-sec(550nm)。

（7）动态范围：动态范围：0~66.5dB。

（8）光谱响应：380-650nm 。

（9）视频模式：5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480。

（10）曝光功能:0.21~2000ms,自动曝光，手动精确曝光。

（11）量子效率: ≥35%。

（12）软件接口: DirectShow , Twain 。

（13）显微镜成像接口：0.5倍。
（14）显微图像软件功能：相机进行全面的操控与设置，实时预览相机采集的动态画面，图片格式:BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, PCX, TGA, PSD,采集、保存静态的图片文件（拍照），采集保存动态的视频流文件（录像），视频比例尺、清晰度因子实时反馈，图像景深扩展、多焦面融合 (自动及手动），多种几何尺寸测量，精准的白平衡设置：色温控制, 色度控制，:自动曝光：曝光亮度目标值设定，手动精确曝光：曝光时间设定，手动设置白平衡和自动曝光区域参考设定，操作系统: Windows XP、Vista、7 (32 & 64 bit)，OS X (Mac OS X)；Linux 。

 **三、商务要求**

1.设备整机质保期：5年。

2.设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。

3.质保期内不得随意变更配送单位。

4.若有配套易损件或封闭专用耗材（专机专用）的，需同时报价，否则视为标配。

5.设备到货期：议价完成后60天内。

6.设备质保期内，每年提供巡检保养服务2次，即每半年1次

**四、其他要求（此装置要求与科室现有奥林巴斯BX43显微镜配套使用）**

1.提供与医院信息系统连接接口，在院方现有相关信息系统及相关硬件接口开放的基础上，响应单位提供的软、硬件须无条件实现与院方现有相关信息系统和硬件对接，响应单位承担第三方软件厂商开放接口所收取的费用。

2.在远程服务或系统升级服务时，必须向院方提出申请同意后才能实施，且响应单位对医院的信息安全和数据安全负全责，在服务工作中造成的影响或损失由响应单位负全责。

3.设备所提供的软件需正版化或取得相应的授权资料。

4.设备使用年限≥6年。

**附件2：**

**报价单参考模板**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号** | **原产地及****生产厂家** | **数量** | **单价（元）** | **总金额（元）** |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| **最终成交价：**  |
| **质保期：**  |
| **到货期：** |
| 质保期满后，设备技术保服务为\*\*\*万元/年；设备全保服务费用为\*\*\*万元/年。注：设备**技术保服务指的是：**电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”；**设备全保服务费用指的是：**质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |
| **备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。**  |

**商家联系方式：姓名+联系方式**

**经销商名称：**

**附件3：**

**技术/商务要求响应偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术（商务）要求** | **响应情况（请据实描述）** | **差异说明** |
| 1 | \*\*\* |  |  |
| 2 | \*\*\* |  |  |
| 3 | \*\*\* |  |  |
| ... |  |  |  |

 供应商： 被授权人（签字）：

 （供应商公章）

 年 月 日

**注：**

**1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；**

**2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。**