重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2025ZBYJ022

| 项目名称 | 康复医学科（康复踏车） |  |  | 采购方式 |  | 议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2025年10月21日00：00至2025年10月23日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 康复踏车 |  | 购买设备数量： 1台 | 单台预算为 0.98万元/台 |  | 总预算为0.98万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：超净工作台的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

康复医学科康复踏车采购要求

设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复踏车 | 台 | 1 |  |

设备功能及技术需求

（一）功能用途：用于急性期床旁上下肢主被动的康复治疗；改善患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。

（二）具体技术需求

1、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者上肢或下肢进行功能训练。

2、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

3、时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可显示为正计时或者倒计时。

4、操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态。

5、治疗期：整个治疗期分为预热期、主动期、放松期、被动期。

6、痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转。

7、踏车参数：

7.1、电机转速：15~55r/min可调；

7.2、助力扭矩：1~29Nm可调，最高可达29Nm（提供有效证明）；

7.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm（提供有效证明）；

7.4、急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。

8、设备具有“保护（脉氧）停机功能”，具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。

9、具备多种治疗体位需求：

9.1、训练器离床高度可调；

9.2、训练器离患者前后距离可调；

9.3、训练器治疗方向≥3个位置可调（提供有效证明）。

10、康复踏车配有下肢脚踏及上肢手托，在训练时可自由选择并快速切换。（提供有效证明）

11、标配同品牌多通路功能性电刺激器。（提供有效证明）

12、康复踏车可实现远程通讯，具备软件远程升级功能。（提供有效证明）

13、具备“患者特征”选项，“肌肉痉挛”可进行无级调节。

14、踏车软件具备动画类型、动画人物、背景音乐选项，以及多种对应肌肉电极片粘贴方法图示。

15、具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。

16、情景互动PAD画面可无线投屏到外扩显示设备，以满足单台或多台康复踏车同时投屏。

三.商务要求

1.设备整机质保期：≥5年，注册资料/使用说明书等材料或设备铭牌上载明的产品使用期限或有效期≥5年，并提供相关的佐证资料。质保期每年至少提供1次巡检保养。

2.设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。

3.合同期内不得随意变更配送单位。

4.若有配套易损件或封闭专用耗材（专机专用）的，需同时报价，否则视为标配。

5.设备到货期：20天内。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，设备技术保服务为***万元/台/年；设备全保服务费用为***万元/台/年。 注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”； 设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。