重庆医科大学                                                      单一来源采购文件


重庆医科大学附属永川医院

比  选  文  件

项目编号：2026FW015
项目名称：遥测心电监护服务
采购人：重庆医科大学附属永川医院

二〇二六年二月

目录
- 2 -第一篇 比选邀请书


- 2 -二、资金来源与项目预算


- 5 -第二篇 供应商须知


- 5 -二、比选文件


- 13 -第三篇 项目服务需求


- 22 -第五篇  合同草案条款


- 24 -第六篇  响应文件格式要求


- 24 -四、资格文件及其他


- 24 -五、其他应提供的资料


- 25 -一、经济部分


- 25 -（一）比选报价函


- 26 -（二） 分项报价明细表


- 27 -二、服务部分


- 27 -（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料


- 28 -（二）服务响应偏离表


- 29 -三、商务部分


- 29 -（一） 按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料


- 30 -（二） 商务响应偏离表


- 31 -（三）其它优惠承诺（格式自定）


- 32 -四、资格条件及其他




第一篇 比选邀请书

重庆医科大学附属永川医院对遥测心电监护服务项目进行院内比选采购。欢迎有资格、有实力的潜在供应商参加。
一、比选项目内容

	项目名称
	成交供应商数量（名）
	备注

	遥测心电监护服务
	1
	服务期限：2年，合同一年一签。


二、资金来源与项目预算：自筹资金,项目预算：48万元/两年
三、供应商资格要求

成交供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆医科大学附属永川医院官网下载本项目比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自采购公告发布之日（2026年2月25日）起三个工作日。

（三）报名方式

凡有意参加的供应商，请于2026年2月25日00:00时至2026年2月27日24:00时（法定公休日、法定节假日除外）现场递交或顺丰邮寄纸质版资质文件报名。
报名方式：请务必将参与比选的采购项目名称及采购项目编号、供应商名称、联系人名称及联系方式、电子邮箱地址、法人授权书，供应商一般资质和特定资格要求等相关信息，盖鲜章后的清晰纸质版文件现场递交或者通过顺丰邮寄给采购办李老师收(收件地址:重庆市永川区萱花路439号采购办,李老师:023-85385105,请一定使用顺丰邮寄，拒收到付邮件)。
报名的单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备响应资格。
（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交纸质版报名资料（重庆医科大学附属永川医院采购办公室）。

2.按时递交了响应文件（重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室）；

（五）比选地点：重庆医科大学附属永川医院综合楼四楼会议室（地址：重庆市永川区萱花路439号）

（六）响应文件递交开始时间：待定。见官网公告
（七）响应文件递交截止时间：待定。见官网公告
 （八）比选开始时间：待定
五、本项目无需购买比选文件

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆医科大学附属永川医院官网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）未按时报名的，其响应文件恕不接收，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与比选或不接受合同分包、转包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与医院采购活动。

七、联系方式

采购人：重庆医科大学附属永川医院

联系人：李老师

电  话：（023）85385105  

地  址： 重庆市永川区萱花路439号

第二篇 供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，医院在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、比选文件


（一）比选文件由比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）医院所作的一切有效的修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

供应商如对比选文件有疑问，必须以书面形式在比选截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，评审小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为比选文件第三、四、五篇全部内容。

三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、本项目不接受联合体参与及合同分包、转包。

3、比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）报价要求：

1.本次报价为固定单价（元/小时/台），价格为包含完成本项目所需的一切费用（人工、设备、运输、安装、维护、通讯、税费、保险等）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担，采购方不再补偿。（报价表见第六章）
（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4. 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，医院对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

4、如果响应文件通过邮寄或快递递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。
（八）无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，应为无效响应：

1.不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

    2.法定代表人或其授权代表未参加比选；

3.响应文件不按规定签字、盖章；

4.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动的；

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7、同一合同项下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

8、供应商以联合体形式参与比选的；

9、供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、比选程序

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选以抽签的形式确定比选顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行比选。在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。审查内容表如下：

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，评审小组对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	响应人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	响应人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格要求的要求提交（如果有）。


注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商应提供以下四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息    

 2、符合性审查。依据比选文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下： 

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合比选文件要求。

	3
	服务部分
	响应文件内容
	本采购文件第三篇服务需求※号部分

	4
	商务部分
	响应文件内容
	本采购文件第四篇商务需求※号部分

	5
	响应有效期
	响应文件内容
	响应有效期为响应截止日期后90天内


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，评审小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。最后报价不能超过初始报价，否则失去成为成交候选人的资格，也不进入下一步评审排名。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）比选结束后，评审小组要求参加正式比选的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

（一）评审办法

1、评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2、根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

（二）评审细则：

评分表

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价部分（20%）
	20分
	以满足参选文件要求且最后报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：

报价得分 =（基准价 / 投标报价）× 价格权重
	得分四舍五入保留两位小数

	2
	技术部分
	25分
	1.起评分：有效投标人的起评分为25分。

2.扣分条款：
2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第三篇中“▲”号标注的部分），从起评分中扣除1.25分，共8个，扣完为止。

2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第三篇中“○”号标注的部分），从起评分中扣除1分，共15个，扣完为止。
	此部分需参选供应商提供相应的证明资料并加盖公章。

	3
	服务部分（40分）
	技术方案（25分）
	参选供应商根据本项目，提供系统建设、实施方案，方案需包含具体系统建设方案、任务安排与实施计划、项目难点分析与应对措施等

项目方案无瑕疵得25分。

存在一处瑕疵得20分

存在两处瑕疵得15分

存在三处瑕疵得10分

存在四处及四处以上瑕疵得5分

不提供方案得0分
	1.提供方案（格式自定）

2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形：

①方案内容缺项；

②内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点；

③方案内容表述前后矛盾、无连贯性；

④内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误；

⑤措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能出现。

	
	
	售后服务方案15分
	参选供应商根据本项目，提供售后服务方案，方案应包含售后服务体系完整性、主动运维与预防性维护方案、服务创新或延伸价值等。

项目方案无瑕疵得15分。

存在一处瑕疵得12分

存在两处瑕疵得9分

存在三处瑕疵得6分

存在四处及四处以上瑕疵得3分

不提供方案得0分
	

	4
	商务部分（15分）
	履约经验（15分）
	提供2023年1月1日以来，同类型合同的业绩复印件，每提供1个有效案例得3分，本项最高得分为15分，不提供不得分
	1.提供合同复印件，并加盖公章

2.同一业主合同只计一次


3.比选流程：

1. 资格符合性检查

依据法律法规和比选文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据比选文件的规定，对供应商的响应文件从技术、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应比选文件的要求。

3.若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

4.成交供应商的确定：

（1） “第三篇 项目服务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

（2） “第四篇 项目商务需求”有一条及以上不能满足比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

（3）评审小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（4）评审小组将依照评审办法提出成交候选人。
5.成交供应商的变更

（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，医院可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（2）拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，列入黑名单，3年内不能参加医院的采购活动。

6. 采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选医院式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，但《医院采购管理办法（试行）》第二十八条第一款（五）规定的情形除外。

七、成交通知

1.成交供应商确定后，医院将在重庆医科大学附属永川医院官网发布成交结果公告，并仅对成交者发出电话通知。

2.接到采购结果通知后30天内必须来医院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃供应商资格。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1、质疑时限、内容

（1）供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（3）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

供应商对医院的答复不满意，或者医院未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向院纪检部门投诉。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由医院和成交供应商在采购合同中详细约定。

2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、医院要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商
履约完毕后，医院根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

 项目服务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

服务需求

※1.供应商提供所有设备、软件、网络及配套服务，心血管内科配置15台、呼吸内科配置10台，设备配置台数可根据采购人实际情况增减。

※2.总体要求及应用场景

①总体要求： 

（1）采用先进的互联网与物联网（IoT）技术，将传统的床旁有线监护模式，全面升级为基于4G／5G广域网的穿戴式无线移动监护模式。 

（2）监护数据须通过终端内置的SIM卡，经由运营商物联网专用信道，实时、安全地传输至云端平台，并同步分发至科室中心工作站及医护人员的移动终端（手机、平板电脑），实现“院内－院外”、“固定－移动”的实时、异地、多屏同步监护。

（3）建立覆盖全院的远程患者生命体征数据监护中心，打通病房、护士站、医生办公室之间的信息壁垒，有效提升医疗信息化水平、临床工作效率及患者安全管理水平。 

（4）数据主权与安全：所有患者监护原始数据必须支持在医院内部署的本地服务器上进行完整、无限量的备份存储，确保采购人对核心医疗数据的完全掌控权。

②应用场景： 

（1）支持患者在采购人院内转运（如检查、手术）过程中的连续、不间断移动监护。 

（2）支持在监护数据流不中断的前提下，实现患者在采购人院内不同科室、不同病区间监护权限的无缝、即时转移。 

（3）支持有离院（如居家康复）监护需求的患者，在院外仍能持续接受采购人的远程监护。 

（4）提供全生命周期管理系统，支持采购人医院管理层及各科室按需分级查看终端及配件的使用情况、状态统计和预警信息。

注：以上（1）-（4）条需提供承诺函并加盖供应商公章
3.平台功能与数据服务要求

①平台功能： 

（1）多参数监护：支持心电图（ECG）、心率（HR）、血氧饱和度（SpO₂）、脉率（PR）、无创血压（NIBP）、呼吸率（RR）等多参数的实时、连续监护。 

（2）高性能架构：平台服务器须基于64位操作系统，具备高并发处理能力、数据库集群架构，并支持完善的数据检索、自动备份与容灾机制。 

（3）权限与集成：具备完善的用户身份认证、单点登录（SSO）及多级精细化权限管理（医院、科室、医生、管理员）。提供标准化API接口，能与医院现有的HIS、EMR等核心信息系统无缝对接，自动同步患者基本信息，减轻采购人医护人员文书负担。 

（4）审计追踪：具备完整的日志管理功能，精确记录所有用户操作行为及对应IP地址，满足医疗审计要求。

②数据服务：

（1）通信保障：供应商须提供不限流量的4G／5G物联网专网SIM卡，并建立冗余数据传输通道，确保在任何情况下数据传输的实时性与畅通性。 

（2）多端访问：支持通过PC端、Android、iOS、HarmonyOS等多种主流终端设备实时查询监护数据。 

（3）本地存储：必须在采购人院内部署专用服务器，用于无限量存储所有历史患者监护数据，以备临床回顾、科研及监管审查。 

（4）患者授权访问：在获得主治医师临床授权后，支持患者或其家属通过专用APP或个人账号，安全地查看本人的监护数据。

4.移动多参数监护终端技术参数
①核心参数： 

▲（1）多参数监测：支持心电、心率、脉率、血氧饱和度、呼吸率等多个生理参数的同步监测。 

▲（2）内置通信：终端本机必须内置SIM卡槽，支持长时间插入并使用运营商SIM卡，独立实现广域远程实时监护，不得依赖手机等第三方设备作为数据中转。 

▲（3）起搏器兼容性：设备电磁发射与接收性能必须符合国家及国际相关标准（如YY 0505、IEC 60601－1－2），确保在正常使用条件下，不会对植入式心脏起搏器、除颤器（ICD）等有源植入物产生任何功能性干扰。供应商须提供权威第三方检测机构出具的电磁兼容（EMC）测试报告，明确包含对心脏起搏器的兼容性验证。 

（4）便携性：终端为便携式穿戴设计，整机尺寸（含导联线）不超过15cm × 10cm × 4cm，重量不超过500g。 

（5）续航能力：采用可充电锂电池供电，单次充满电后连续佩戴工作时间不少于24小时。

②功能要求：

（1）网络兼容：支持4G／5G网络及Wi－Fi（2.4GHz／5GHz），并能根据信号质量自动智能切换，确保连接最优。 

（2）蓝牙扩展：具备蓝牙连接能力，可无线关联移动式电子血压计，实现血压数据的自动同步与整合。

5.客户端功能要求
▲（1）多端实时同步：支持多参数远程实时监护，监护数据可在中心工作站电脑、移动工作站（平板、手机）上实时、异地、同步显示，并支持监护报告的一键下载。 

▲（2）双模监护控制：固定工作站（台式机）与移动工作站（手机、平板）均能实现实时监护，并能远程触发、控制配套的移动血压终端进行血压测量。 

▲（3）全流程数据一致性：支持手术患者从术前病房、术中转运、术后复苏到返回病房的全流程监护数据无缝衔接与一致性。支持医护人员通过移动端APP扫描终端条码，快速完成患者在不同科室间的监护关系转换。 

（4）智能告警与报告：中央监护客户端具备声光报警提示功能，并能根据预设规则自动生成多参数趋势报告及动态血压分析报告。

6.管理功能要求

▲（1）全链路追踪：对服务所用的终端主机及其所有关键配件（包括但不限于导联线、电池、通讯模块、存储卡、液晶屏等）进行全生命周期的动态管理。 

（2）智能预警：系统需录入并管理医学装备的出厂批次、合格证等信息，并对配件的有效期（如导联线、电池的强制更换周期）进行临期、到期自动预警。 

○（3）移动化管理：提供手机APP端的生命周期查询与管理功能，并能通过标准数据接口，向医院的质量安全（QMS）或设备管理系统推送相关管理数据。

7.设施配置 

▲（1）每一试点病区须配置不少于5台移动监护终端、1套中心工作站（配置不低于：Windows 7或更新系统/Intel I5或同级处理器/8GB内存/250GB存储）、1台监控大屏（尺寸≥55英寸，分辨率≥4K）。 

（2）参选供应商须在响应文件中提供详细的配置清单，包含品牌、型号、规格、数量等。（格式自拟，并加盖供应商公章）

8.平台与数据安全能力

○（1）本地服务器部署及无限量数据存储能力；
○（2）与HIS/EMR系统对接方案；
○（3）数据加密、用户权限管理、审计日志等安全措施；
○（4）患者授权访问机制。

9.供应商提供的产品需有以下功能 
○（1）移动终端实时显示ECG、SpO₂、NIBP等多参数；
○（2）手机/平板远程查看监护数据；
○（3） 扫码快速切换患者监护关系；
○（4） 中央站声光报警与趋势报告生成；
○（5） 蓝牙联动血压计自动同步数据；
○（6）终端生命周期管理（配件更换预警）；
○（7） 不同科室间监护权限无缝转移；
○（8）院外居家监护场景模拟；
○（9） 系统高并发与断网续传能力说明；
○（10）患者APP端数据查看（授权后）

第四篇  项目商务要求

一、商务需求

※1.报价要求：本次报价为固定单价（元/小时/台），价格为包含完成本项目所需的一切费用（人工、设备、运输、安装、维护、通讯、税费、保险等）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担，采购方不再补偿。

※2.付款方式：每季度按实际服务时长结算。服务期内，供应商应于每季度前10日内向采购人提交上季度详细的服务计量表（含各科室终端台数、使用时长及明细）。采购人核对无误后，在10个工作日内支付上季度服务费（计算公式：∑（每台终端实际服务时长） × 成交单价）。

※3.日常与应急保障服务：

（1）7×24小时响应：接到故障通知后，30分钟内响应并到达现场；一般性服务工具问题2小时内解决；复杂故障24小时内排除；需更换的部件2天内送达现场。 

（2）网络保障：网络通信问题10分钟内响应，1小时内解决。 

（3）备品备件：按项目总规模，提供不低于3％的关键易损件（如导联线、电池）作为备品。 

（4）强制更新：单一终端或导联线、电池等关键配件使用到达使用年限的，供应商必须无条件免费更换全新配件。 

（5）遗失损坏：对于常规临床场景下发生的设备遗失或人为损坏，由供应商免费补全或更换（同型号或性能更优产品）。

※4.其他要求：

（1）提供远程安装、操作培训、技术支持及医院/科室组织架构自定义服务。 

（2）提供患者转诊、远程会诊场景下的全国范围异地同屏监护支持。 

（3）全权负责所有设备的安装、调试、定期清洗、消毒及预防性保养。 

（4）因供应商提供的设备、软件或系统问题导致的任何医疗纠纷、数据错误或损失，由供应商承担全部法律责任及经济赔偿。
二、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

三、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，供应商在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入成交合同中。

（三）如供应商因违反或不履行响应时承诺的商务和技术要求时，医院保留对技术指标进行验证的权利，发现供应商及原生产厂家提供虚假参数的，医院有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的成交人成交资格，以及按医院采购制度对其进行处罚。

（四）成交供应商应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，医院有权取消其成交资格：1、如放弃成交项目或在签订合时擅自改变成交状态的；2、所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足比选文件及相关承诺的；3、证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，医院除申请取消其成交资格同时，有权退货及终止合同，成交供应商一切损失自行承担。同时成交供应商违约按本项目“第六篇 合同草案条款”中违约责任条款支付违约金。                                                                    
（五）比选文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

                第五篇  合同草案条款
一、定义

（一）甲方（需方）即重庆医科大学附属永川医院。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、服务内容

合同包括以下内容：服务项目名称、主要内容、服务要求、付款方式等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即不变单价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的服务项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务项目全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方提供的服务需符合国家相关法律法规，并满足甲方提出的相关要求。

（二）如在服务过程中出现争议问题，乙方应同本项目“第四篇 项目商务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

七、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归医院所有。

八、合同争议的解决

（（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，任何一方均可向永川区人民法院起诉。

九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，或由供需双方约定。

十、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）按照“第三篇 项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）按照“第四篇 项目商务需求”提供相应资料
（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格文件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）组织机构代码证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函
（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（七）供应商提供 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录的四张截图：信用中国--行政处罚；信用中国--失信惩戒；信用中国--重大税收违法案件当事人名单查询；中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录（截图模板见第六篇后模板）。
五、其他应提供的资料

1、其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）比选报价函

比选报价函
重庆医科大学附属永川医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务、商务需求，初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

分项报价明细表

	项目
	最高限价（元/小时/台）
	价格（元/小时/台）
	备注

	遥测心电监护服务
	2.20
	
	


注：1.本次报价为固定单价（元/小时/台），价格为包含完成本项目所需的一切费用（人工、设备、运输、安装、维护、通讯、税费、保险等）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担，采购方不再补偿。

供应商名称（公章）或自然人签署：

                                            年     月     日

二、服务部分

（一）按照“第三篇  项目服务需求”提供相应资料

（二）服务响应偏离表
项目名称：

	序号
	采购需求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、本表可扩展；

4. 附相关技术支撑材料（格式自定）。

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
三、商务部分

按照“第四篇  项目商务需求”提供相应资料

商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	商务要求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

   （供应商公章）                                （签署或盖章）  

                                            年     月     日

注：

本表即为对本项目“第四篇 ”项目商务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并签字或盖章；

4. 若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，视为不满足，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）其它优惠承诺（格式自定）
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：  重庆医科大学附属永川医院 ：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                

致： 重庆医科大学附属永川医院 ：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：                      供应商法定代表人（签字）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）基本资格条件承诺函

项目名称：                                                
项目编号：                                                
致：重庆医科大学附属永川医院：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受医院的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

信用中国--经营异常名录信息
[image: image1.png]WRENERRE R HR BOAE MiEH

1‘&' m q: E GBS e
= |

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN BERANEREFRES SRS

WS

PIASHL

ERENNE : BR > FARS > SEREGREEER

EEREEFREEEN

=

EMN ARG SRR =i




信用中国--严重失信主体
[image: image2.png]S 2(EERB WEANE

NFEREFRERES—

53

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

AT




信用中国--重大税收违法失信主体
[image: image3.png]MERSHSRE = o EAnE BiaEy

(
@ EATE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN BEMANERETRES SRS

S 2(EERB R E

WS

PIASHL

ERENNE : BR > BRARS > EARKEREEER

EAHMEEREEE

EMN ARG SRR =i

.gov.cr/lianheiiangcheng/?navPage=9 &L & 7




中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为信息记录
[image: image4.png]YRERSWEFRRE EF M BARS WS

@ EATE

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN BEMANERETRES SRS

S 2(EERB R E

WS

PIASHL

BHENNE - BR > ERRS > BERWmEEEAETACRES

BFREFEEEERIETHICRER

EMN ARG SRR =i





- 1 -

