重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZB120

| 项目名称 | 全钢通风橱 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆医科大学附属永川医院（兴龙湖院区）行政综合楼21楼2102号采购办 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85360797 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年8月7日00：00至2026年8月11日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 全钢通风橱 |  | 购买设备数量： 2台 | 单套预算为 0.45万元/台 |  | 总预算为0.9万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：全钢通风橱的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

全钢通风橱的功能及技术要求、商务需求

- 设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢通风橱 | 台 | 2 |  |

- 设备功能及技术需求

1.功能用途：用于化学合成实验的安全防护与有害气体排风，可将多肽合成仪、DNA 合成仪、旋转蒸发仪等涉及有机溶剂挥发的仪器设备置于橱内操作，及时排出挥发性气体与实验废气，提供密闭、安全的实验操作空间。可有效降低实验安全隐患，保障科研人员身体健康，满足实验室安全规范要求，为生物医药、分子合成领域的科研实验提供必备的安全支撑；同时可用于实验教学，为学生提供规范安全的实训环境，强化学生的实验安全操作意识与能力。

2.具体技术需求

（1）具备一定操作空间，可有效隔离实验过程中产生的挥发性有害气体、气溶胶，防止其扩散至实验室环境，保障操作人员安全；

（2）具备稳定的排风系统，可高效排出橱内有害气体，维持橱内负压环境，避免有害气体泄漏，排风效率可满足常规化学合成实验的废气处理需求；

（3）柜体采用全钢材质，具备耐腐蚀、防火、防爆性能，可适配常规有机溶剂、酸碱试剂的使用环境，使用寿命长，维护成本低；

（4）操作台面具备良好的耐酸碱、耐腐蚀性能，易清洁消毒，可适配实验过程中的常规操作与清洁需求；

（5）具备透明观察窗，可清晰观察橱内实验操作情况，同时具备良好的密闭性，不影响排风效果；

（6）可配套安装涉溶剂类实验仪器，为多肽合成仪、DNA 合成仪、旋转蒸发仪等设备提供安全的放置与操作环境；

（7）通风柜尺寸1800×850×2350mm，占地1.5平方；

（8）整体重量200kg以内 ；

（9）台面材质：12.7mm实心理化板；

（10）移门上下开启高度：600-700mm；

（11）工作面风速：0.5M/S；

（12） 排风阻力：小于70Pa；

（13）工作时噪声小于55dB；

（14）照度：大于1200LUX。

- 商务要求

1.设备整机质保期：≥3年。

2.质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。质保期内，设备厂家每年至少提供维护保养服务1次。

3.质保期内不得随意变更配送单位。

4.若有配套易损件需进行报价，作为质保期后购买价格参考。

5.设备到货期：议价完成后30天内。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，设备技术保服务为***万元/年/套；设备全保服务费用为***万元/年/套。 注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”； 设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。