重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZB137

| 项目名称 | 电离子治疗仪 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆医科大学附属永川医院（兴龙湖院区）行政综合楼21楼2102号采购办 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85360797 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年8月12日00：00至2026年8月14日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 电离子治疗仪 |  | 购买设备数量： 2台 | 单套预算为 0.25万元/台 |  | 总预算为0.5万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：电离子治疗仪的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

电离子治疗仪的功能及技术要求、商务需求

- 设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电离子治疗仪 | 台 | 2 |  |

- 设备功能及技术需求

1.功能用途：用于软纤维瘤、丝状疣等病毒性、增生性皮肤疾病的治疗。

2.具体技术需求参考

（1）设备标准输入电压：AC 220V±10%，频率50Hz±10%；输出能量稳定无漂移，适配门诊长时间连续诊疗作业。

（2）采用台式单机一体化结构，内置电路集成设计，无外置变压器、外接主机，纯独立单机工作，符合各级医院门诊设备摆放及感控要求。

（3）工作模式：至少标配电离子烧灼、凝固两种基础治疗模式，可单独切换使用，适配丝状疣、软纤维瘤、寻常疣、色素痣等浅表皮肤良性增生病变治疗。

（4）输出调节：功率调节范围至少包含0~20w，调节响应快速、输出恒定。

（5）操作特性：全程无需负极板、人体电极片等外接导电耗材，单针探头独立完成治疗，无耗材消耗，杜绝患者术中接触不良等问题。

（6）安全防护：具备过载、短路、过热、空载多重自动保护功能，异常工况自动断电停机，整机医用绝缘等级达标，防漏电、防电磁干扰，符合医用电气设备安全标准。

（7）治疗探头：配备医用精细绝缘治疗探头，仅尖端导电作业，周边绝缘防护，精准规避正常皮肤误伤，适配面、颈、眼睑等精细部位诊疗。

- 商务要求

1.产品质保期：≥5年。注册资料/使用说明书等材料或产品铭牌上载明的产品使用期限或有效期≥质保期，并提供相关的佐证资料。

2.产品质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。质保期内，设备厂家每年至少提供维护保养服务2次。

3.质保期内不得随意变更配送单位。

4.若有配套易损件需进行报价，作为质保期后购买价格参考。

5.产品到货期：议价完成后30天内。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，设备技术保服务为***万元/年/套；设备全保服务费用为***万元/年/套。 注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”； 设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。