重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZB192

| 项目名称 | 龈下刮治器练习套 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆医科大学附属永川医院（兴龙湖院区）行政综合楼21楼2102号采购办 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85360797 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年9月9日00：00至2026年9月11日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 龈下刮治器练习套 |  | 购买设备数量： 3台 | 单套预算为 0.2万元/台 |  | 总预算为0.6万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：龈下刮治器练习套的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

龈下刮治器练习套的功能及技术要求、商务需求

- 设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龈下刮治器练习套 | 台 | 3 | - 1.经批准可以采购进口产品； 2.若为进口产品的投标报价包含增值税和关税 |

- 设备功能及技术需求

（一）功能用途：主要用于口腔临床专业本科生、研究生临床技能模拟训练，以及口腔执业医师、住培医师考试等。

（二）具体技术需求

1.总长度：15.5 cm - 16.5 cm（含手柄）。

2.手柄设计：空心或实心圆柄，直径 9.5 mm - 10.5 mm，配硅胶防滑握柄，符合人体工程学，便于掌握持笔式握法且减轻手部疲劳。

3.材质：医用级不锈钢（如S42000或牙科专用不锈钢或其他同等及更高等级不锈钢），具有高硬度和耐腐蚀性，可耐受高温高压灭菌。

4.工作杆：练习套须配置简单杆（Simple）和复杂杆（Complex）两种类别的工作杆。后牙区多采用加长或复杂弯曲的杆，以绕过牙冠接触区深入根分叉。

5.核心几何角度参数：切割刃角度（工作面与器械长轴） 43° - 52°；工作杆弯曲角度（杆与刃部） 58° - 72°；刃部横截面：半月形或梯形，仅单侧有切割刃。

6.每套龈下刮治器至少标配4个手柄、至少标配4个工作杆，工作杆中至少1个为简单杆，至少3个应为复杂杆。

- 商务要求

1.产品质保期：≥5年。注册资料/使用说明书等材料或产品铭牌上载明的产品使用期限或有效期≥质保期，并提供相关的佐证资料。该设备质保期内建议厂家每年到场巡检次数≥1次。

2.质保期内因产品质量问题无法使用的，供应商免费更换同型号合格产品

3.产品在使用中出现刃口崩裂、杆部断裂等非人为损坏，供应商须无条件退换。

3.进口产品的供应商须提供国内备件库证明。

4.供应商须在国内设有售后服务网点或授权服务商，响应时间≤48小时。

5.产品到货期：议价完成后15天内。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，设备技术保服务为***万元/年/套；设备全保服务费用为***万元/年/套。 注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”； 设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。